附件 采购需求

1. **项目概述**

原有理邦iM70监护仪增肌阿有床动脉血压检测模块，主要用于有创动脉血压检测。

1. **技术、服务、商务要求**
2. **技术参数要求**

**1、有创动脉血压模块**

型号：V-IBP插件模块

测量方法：有创直接测量法；

压力名称：ART，PA，CVP，RAP，LAP，P1，P2；

灵敏度：5µV/V/mmHg；

阻抗范围：300Ω ~ 3000Ω；

滤波方式：支持两种带宽：DC~ 12.5Hz；DC~ 40Hz；

测量范围：ART:0mmHg ~ +300mmHg

PA:-6mmHg ~ +120mmHg

CVP/RAP/LAP:-10mmHg ~ +40mmHg

P1/P2:-50mmHg ~ +300mmHg

分辨率：1mmHg；

精度（不含传感器误差）：2%或者1mmHg,取大者。

三、**配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配置名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | V-IBP插件模块 | 1 | 个 |  |

（一）服务时间及服务地点

1.交货时间：国产设备自合同签订后30天内。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.保修期：自验收合格之日起一年

**（二）付款方式**

合同签订后支付至合同价70%，待全部货物到货、安装、调试、培训且经甲方验收合格六个月后，支付合同价25%，剩余合同总金额的5%，作为质量保证金，质保期满1年后退还，具体支付条件以合同为准。